## Лист1
Приложение№10
Техническая спецификация
№ лота | Наименование медицинских изделий | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
лот №1 | Интракраниальный стент |  | Самораскрывающийся нитиноловый стент с открытой ячейкой спроектирован для оптимальной адаптации к различной конфигурации сосудов. Крайнее проксимальное и дистальное кольцо полностью имеют закрытую ячейку. Показания к применению: Лечение аневризм с широкой шейкой, расслоений и внутричерепных стенозов. Доступен с запатентованной технологией антитромбогенного покрытия HPC для повышения безопасности пациентов. Для сосудов диаметром от 2,5 мм до 4,5 мм. Совместимость с микрокатетером с внутренним диаметром 0,0165 дюйма / 0,017 дюйма. На проксимальной и дистальной частях расположены по 2 платиновых рентгенконтрасных маркера. Так же кончик дистального проводника имеет платиновый маркер. Размеры стента: диаметр 4.0 и 5.0 мм, длины 15,20,25,30 мм. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 2
лот №2 | Катетер проводниковый |  | Катетеры проводниковые коронарные. Назначение для введения хирургических инструментов и/или проволочных направителей, а также для доставки рентгеноконтрастного вещества в коронарную или периферийную сосудистую системы. Наличие катетеров Ikari Left и Ikari Right (левый и правый) разработаных для усиления поддержки во время вмешательств через лучевой доступ. Форма и длина: возможность выбора формы и длины: Amplatz left/1,2,3/-100см; Amplatz right/1,2 /-100см; Judkins left/3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см Judkins right /3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см Mт ultipurpose длина 100см, IMA-1.0-100см, .Bypass- Left- 100cм. Bypass- right-100cм Ikari left/3,5;4,0/-100см ,Ikari right /1,5;2,0/-100см ;Backup Left- /3,0;3,5;4,0;4,5/-100см. Наличие выбора формы и длины: Straight (5 in 6) 120 см. Наружный слой катетера – полиуретан, средний слой катетера – плоская металлическая сетка, внутренний слой катетера – ПТФЭ. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7 Fr Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,059”; 6Fr-0,071”, 7Fr – 0,081”. Максимальное давление 700psi. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие совместимости с катетером для проведения техники "мать и дитя" и техники «целующихся» баллонов. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 10
лот №3 | Пила возвратно-поступательная |  | Пила возвратно-поступательная: поступательная(реципроктная) пила; напряжение подаетяся на электромотор от аккумуляторной батареи (никель-металл-гидридный аккумулятор) NiMH 9,6 В 1,95 А/Ч, а число оборотов регулируется электроникой; мощность 250 Вт, частота колебаний 0-15,000 об/мин, длина хода 3,2 мм, размеры 207х180х55 мм, вес 1.540 г. Число оборотов можно плавно регулировать с помощью регулятора. Пила преобразует обороты мотора в осцилляцию пильного полотна, движение которого, обеспечивает рассечение кости. Пильные полотна закрепляются без ключа. Опорную ножку (защитный проводник) и лезвие (пильное полотно) можно закрепить в двух различных положениях, повернув в каждом случае на 180°. Это позволит выполнить тянущий или нажимной разрез. | штука | 2
лот №4 | Крышка аккумуляторного отсека |  | крышка аккумуляторного отсека. Предназначена для фиксации батареи в корпусе моторной системы. Нестерильная, многоразовая. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 3
лот №5 | Лезвие пилы возвратно-поступательной |  | Лезвие возвратно-поступательной пилы, рабочая поверхность 34,0 мм, толщина лезвия 0,7 мм, ширина распила 1,1 мм; стерильное, многоразовое. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 5
лот №6 | фильтр для стандартного контейнера, многоразовый |  | Фильтр для стандартного контейнера, многоразовый, для паровой стерилизации, без индикатора обработки, круглый, диаметр 190 мм, с отверстием для крепления. Презназначен для крепления на крышке контейнера стандарт с помощью держателя фильтра, для использования до 1000 циклов при паровой стерилизации. Нестерильный, многоразовый. В упаковке 10 штук. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | упаковка | 2
Заведующий отделением кардиохирургии Райханов М.А.
Врач нейрохирург инсультного центра Смагулов Ф.Х