Техникалық сипаттама

| р/с № | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың (бұдан әрі – МТ) атауы (модельді, өндірушінің атауын, елің көрсете отырып, МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Тыныс алу жолдарын тексеруге арналған бейнеэндоскопиялық жабдық (бейнебронхоскоп) |  |  |  |
| 2 | Жинаққа қойылатын талаптар | р/с № | МТ-ға жинақтауыштың атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Моделі / маркасы, каталог нөмірі, МТ-ға жинақтауыштың қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | # Бейнебронхоскоп | Бейнебронхоскоп • Шолу бағыты-0о (тікелей шолу) * Көру бұрышы-90о * Өріс тереңдігі-3-50 мм * Дистальды ұшының диаметрі - 5,1 мм * Енгізілген түтіктің диаметрі - 5,2 мм * Ішкі арнаның диаметрі - 2,6 мм • Жұмыс бөлігінің иілу бұрыштары-180о жоғары, 130о төмен * Жұмыс бөлігінің ұзындығы - 600 мм * Эндоскоптың қол жетімді жады – 8 мб. * Жалпы ұзындығы - 910 мм * Дистальды ұшынан ең аз көрінетін қашықтық - 3 мм * Құрылғының салмағы, артық емес-600 грамм * Көлбеу және айналу мүмкіндігі бар 3,5 дюймдік кіріктірілген түсті монитор. * Пайдалануға жарамды батареялар-LI-92B * Батареяның бір зарядында құрылғының үздіксіз, автономды жұмыс уақыты, кем дегенде-60 мин. * Камера блогын солға 90 ° / оңға 90 °айналдыру * СКД мониторының көлбеу бұрышы 0 -120 ° * Кіріктірілген жарықдиодты жарық көзі-болуы * 2GB жад карталарын қолдау, жылдамдық класы: 6 * Зерттеу жүргізу кезінде кадрлардың аялдамаларын сақтау мүмкіндігі Болуы * Зерттеу барысында бейнежазбаларды сақтау мүмкіндігі * Ауыстырылатын литий-йон батареясы-болуы * Ауыстырылатын литий-йон аккумуляторының кернеуі постта кемінде - 3,6.ток * Ауыстырылатын литий-йон батареясының қуаты кемінде - 1350 мАч * Жеткізу жиынтығындағы зарядтағыш-болуы | 1 дана |
|  |  | 2 | Сорғы | Сорғы.Сорғы эндоскопиялық. Автоклавталатын сыйымдылығы кемінде 1,5 л. Автоклавталатын қақпақ және қалқымалы құрылғы-болуы. Микробқа қарсы сүзгі – болуы. Сирету дәрежесінің көрсеткіші. Өлшемдері: 220 x 225 x 475 мм. артық емес 5.1 кг- нан аспайды максималды ажыратымдылық: - 85 kPa (-0.85 bar). Сыйымдылығы: 1.5 л. жұмыс кернеуі: 230 В ± 10%, 50 Гц. Қуат тұтыну: 230В : 130ВА | 1 дана |
|  |  | 3 | Сүзгілер | Микробиологиялық, бактерияға қарсы, аспираторға арналған бір реттік сүзгі кемінде 10 дана. қаптамада. | 1 қаптама |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлмеге қойылатын талаптар: табиғи және жасанды жарықтандыру. -суық және ыстық сумен жабдықталған раковина. - алмасу жиілігі 1: 3 болатын желдетудің жалпы айырбастау жүйесі, БК-1500 кондиционерлерінің болуына жол беріледі. |  |  |  |
| 4 | МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP баратын жер |  |  |  |
| 5 | МТ жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2023 жылғы 10 желтоқсанға дейін. Мекен-жайы: Павлодар Ткачев көшесі, 10/3 |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының үшінші құзыретті тұлғаларын тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | МТ кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. (лизингтің барлық мерзіміне). Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МТ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру (ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Видеоэндоскопическое оборудование для обследования дыхательных путей (видеобронхоскоп) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | # Видеобронхоскоп | # Видеобронхоскоп # • Направление обзора - 0о (прямой обзор) # • Угол поля зрения - 90о # • Глубина резкости - 3-50 мм # • Диаметр дистального конца - 5,1 мм # • Диаметр вводимой трубки - 5,2 мм # • Диаметр внутреннего канала - 2,6 мм # • Углы изгиба рабочей части - 180о вверх, 130о вниз # • Длина рабочей части - 600 мм # • Доступный объем памяти эндоскопа – 8 мб. # • Общая длина - 910 мм # • Минимально видимое расстояние от дистального конца - 3 мм # • Вес прибора, не более - 600 грамм # • Встроенный цветной монитор диагональю 3,5 дюйма с возможностью наклона и вращения. # • Допустимый для использования аккумуляторы - LI-92B # • Время непрерывной, автономной работы прибора на одном заряде аккумулятора, не менее – 60 мин. # • Вращение блока камеры влево на 90 ° / вправо на 90 ° # • Угол наклона ЖК-монитора 0 -120 ° # • Встроенный светодиодный источник света - Наличие # • Поддержка карт памяти емкостью от 2Gb, Класс скорости: 6 # • Возможность сохранения стоп кадров во время проведения исследования # Наличие # • Возможность сохранения видеозаписей во время проведения исследования Наличие # • Сменный литий-йонный аккумулятор - Наличие # • Напряжение сменного литий-йонного аккумулятора не менее - 3,6 В пост.тока # • Мощность сменного литий-йонного аккумулятора не менее - 1350 мАч • Зарядное устройство в комплекте поставки - Наличие | 1 шт. |
|  |  | 2 | Отсос | Отсос Отсос эндоскопический. Автоклавируемая емкость не менее 1.5 л. Автоклавируемая крышка и поплавковое устройство – наличие. Антимикробный фильтр – наличие. Указатель степени разрежения. Размеры: 220 х 225 х 475 мм. Вес не менее 5.1 кг. Максимальное разрежение: - 85 kPa (-0.85 bar). Вместимость емкости: 1.5 л. Рабочее напряжение: 230 В ± 10%, 50 Гц. Потребляемая мощность: 230 В : 130 ВА | 1 шт |
|  |  | 3 | Фильтры | Фильтр микробиологический, антибактериальный, одноразовый для аспиратора не менее 10 шт. в упаковке. | 1 уп |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к помещению: естественное и искусственное освещение. -раковину с подводкой холодной и горячей воды. -обще обменную систему вентиляции с кратностью обмена 1:3, допускается наличие кондиционеров БК-1500. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 10 декабря 2023г Адрес: г.Павлодар ул. Ткачева,10/3 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |